## MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH UNIVERSITY OF FARHAT ABASS, SETIF

FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS

A Dissertation Submitted To The Department Of Physics In Fulfillment Of The Requirements For The Master’s Degree In Medical Physics.

# Small Target Radiation Surgery: Dosimetric Evaluation Of Virtual Cone

Presented by: KHEMLICHE MOHAMED SAID

| Chaoui Zine El Abidine .Pr | Univ. of Setif | Supervisor |
| --- | --- | --- |
| Elhadj Dahi .Dr | Clcc Tlemcen | Supervisor |
| Khoudri Saad .Dr | Clcc Setif | Examiner |
| Benabdessadok AbdElhadi .Medical Physicist | Clcc Annaba | Examiner |

Academic year: 2024/2025

# Abstract

This thesis evaluates the performance of the Virtual Cone technique in stereotactic radiosurgery as an alternative to Physical Cones for small target treatments. The study focuses on generating spherical dose distributions using a High-Definition Multileaf Collimator with varying leaf configurations (2, 4, and 6 leaves) and gap widths (1.6 mm to 7.5 mm) with 10MV FFF of a Varian TrueBeam STX accelerator. Treatment plans were developed using the Eclipse Treatment Planning System with the Anisotropic Analytical Algorithm for dose calculation, and results were validated using Monte Carlo simulations, PRIMO software.

Results showed that that the Virtual Cone technique can produce spherical dose distributions comparable to Physical Cones, particularly when the gap width approximates half the leaf width (e.g., 2.6 mm for 5 mm leaves).  Gamma Pass Rate analysis confirmed high agreement (>97%) between AAA and Monte Carlo calculations, meeting SRS quality standards (1% dose difference, 0.1 mm distance-to-agreement). Additionally, jaw-shaped fields exhibited slightly sharper dose gradients than MLC-shaped fields.

In conclusion, the Virtual Cone technique is a viable and efficient alternative to Physical Cones, eliminating the need for mechanical quality control while maintaining precision for small target treatments like trigeminal neuralgia.Future work includes optimizing configurations for specific metastasis volumes and exploring simultaneous multi-target treatments.

Key Words: Virtual Cone, Stereotactic Radiosurgery, Gamma Pass Rate, Anisotropic Analytical Algorithm (AAA), TrueBeam.

Résumer :

Cette thèse évalue les performances de la technique du Cône Virtuel en radiochirurgie stéréotaxique comme alternative aux Cônes Physiques pour le traitement des petites cibles. L'étude se concentre sur la génération de distributions de dose sphériques à l'aide d'un Collimateur Multilames Haute Définition (HD-MLC) avec différentes configurations de lames (2, 4 et 6 lames) et des largeurs d'ouverture variables (1,6 mm à 7,5 mm), en utilisant un faisceau 10MV FFF d'un accélérateur Varian TrueBeam STX. Les plans de traitement ont été élaborés avec le Logiciel de Planification Eclipse (algorithme AAA pour le calcul de dose), et les résultats ont été validés par des simulations Monte Carlo (logiciel PRIMO).

Les résultats montrent que le Cône Virtuel peut produire des distributions de dose sphériques comparables aux Cônes Physiques, notamment lorsque la largeur d'ouverture correspond à la moitié de la largeur des lames (ex. : 2,6 mm pour des lames de 5 mm). L'analyse par Gamma Pass Rate a confirmé un excellent accord (>97 %) entre les calculs AAA et Monte Carlo, respectant les critères de qualité en radiochirurgie (1 % de différence de dose, 0,1 mm de distance-to-agreement). De plus, les champs définis par les mâchoires présentaient des gradients de dose légèrement plus nets que ceux définis par les MLC.

En conclusion, le Cône Virtuel est un alternative viable et efficace aux Cônes Physiques, éliminant les contrôles qualité mécaniques tout en conservant la précision pour les petites cibles (ex. : névralgie du trijumeau). Les perspectives incluent l'optimisation des configurations pour des volumes métastatiques spécifiques et l'extension aux traitements multi-cibles simultanés.

Mots-clés : Cône Virtuel, Radiochirurgie Stéréotaxique, Gamma Pass Rate, Algorithme Analytique Anisotrope (AAA), TrueBeam.

الملخص:

تقيّم هذه الأطروحة أداء تقنية "المخروط الافتراضي" في الجراحة الإشعاعية التجسيمية كبديل عن "المخاريط الفيزيائية" لعلاج الأهداف الصغيرة. تركز الدراسة على توليد توزيعات جرعة كروية باستخدام المصمم متعدد الصفائح عالي الدقة (HD-MLC) مع تكوينات مختلفة للصفائح (2، 4، و6 صفائح) وبفتحات متغيرة العرض (من 1.6 مم إلى 7.5 مم)، باستخدام شعاع بطاقة 10 ميغا إلكترون فولت بدون فلتر تسطيح (10MV FFF) من معجل Varian TrueBeam STX. وقد تم إعداد خطط العلاج باستخدام برنامج التخطيط Eclipse (باستخدام خوارزمية AAA لحساب الجرعة)، وتم التحقق من النتائج عبر محاكاة مونت كارلو باستخدام برنامج PRIMO.

تُظهر النتائج أن المخروط الافتراضي قادر على إنتاج توزيعات جرعة كروية مماثلة لتلك التي تنتجها المخاريط الفيزيائية، خاصةً عندما يتوافق عرض الفتحة مع نصف عرض الصفائح (مثل: 2.6 مم للصفائح بعرض 5 مم). كما أكّد تحليل نسبة التمرير بطريقة غاما (Gamma Pass Rate) وجود توافق ممتاز (>97%) بين حسابات AAA ومحاكاة مونت كارلو، بما يتماشى مع معايير الجودة في الجراحة الإشعاعية (فرق جرعة 1%، ومسافة توافق 0.1 مم). إضافة إلى ذلك، أظهرت الحقول المحددة بواسطة الفكّين تدرجات جرعة أكثر حدة قليلاً مقارنة بتلك التي تحددها صفائح الـMLC.

الاستنتاج:
يُعد المخروط الافتراضي بديلاً فعالًا وقابلًا للتطبيق للمخاريط الفيزيائية، حيث يلغي الحاجة لفحوصات الجودة الميكانيكية، مع الحفاظ على الدقة اللازمة لعلاج الأهداف الصغيرة (مثل: ألم العصب الثلاثي التوائم). وتشمل آفاق العمل المستقبلية تحسين تكوينات التقنية لتناسب أحجامًا انتقالية معينة، والتوسع نحو علاج أهداف متعددة في آن واحد.

الكلمات المفتاحية: المخروط الافتراضي، الجراحة الإشعاعية التجسيمية، نسبة التمرير بطريقة غاما، الخوارزمية التحليلية غير المتجانسة (AAA)، جهاز TrueBeam.

# Contents

Acknowledgments	I

Abstract	III

List of Figures	VIII

List of Tables	X

List of abbreviations	XI

Introduction	1

- Stereotactic Radiosurgery & Equipments	2

  - Context  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2

  - VARIAN TRUEBEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

    - System Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

      - Treatment Room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

      - Console Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

    - System Architecture	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

      - Gantry	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

      - Collimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

      - Control Points	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

  - Stereotactic Radiosurgery	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

  - Sites Targeted in SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

    - Trigeminal neuralgia	10

    - Glossopharyngeal Neuralgia	10

  - Conclusion	11

- Treatment Planning System	12

  - Context	13

  - Eclipse Algorithms and CT Image Data	13

  - Usage of AAA in Eclipse	13

  - Clinical Beam Modeling of Photon Beams	14

    - Primary Source	15

    - Second Source	16

    - Electron Contamination	16

    - Photon Scatter from Wedge	16

  - Anisotropic Analytical Algorithm	16

  - Dose Calculation in AAA	17

    - Patient Scatter Model	17

      - Scatter Kernels	17

    - Beamlets	18

    - Volumetric Dose Calculation	19

      - Convolution Models	19

      - Photon Dose Calculation	19

      - Photon Dose Calculation	19

  - Comparison of 10MV FFF & 10MV WFF	20

  - Conclusion	22

- Physical and Virtual Cone	23

  - Introduction	23

  - Physical Cone	23

  - Virtual Cone	25

  - Method and Materials	28

    - Aim of Work	28

| 3.4.2 | Material | Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4.2.1 | TPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
|  | 3.4.2.2 | PRIMO MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
|  | 3.4.2.3 | Slicer 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |

3.4.3	Method Followed	30

- Results	33

  - Introduction	33

  - Dose Profiles	34

    - 2 Leaves Configurations	34

    - 4 Leaves Configurations	36

    - 6 Leaves Configurations	37

  - Comparison of MLC & Jaws	39

  - Comparison of AAA & MC	41

    - Dose Profiles	41

      - 2 Leaves Configuration	41

      - 4 Leaves Configuration	42

      - 6 Leaves Configuration	43

    - Gamma Pass Rate	44

      - 2 Leaves Configuration	45

      - 4 Leaves Configuration	46

      - 6 Leaves Configuration	47

  - Discussion	48

Bibliography	50